Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2026 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N	1371 - Ն որոշման



«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 1.3

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
(ՏԳՏԴ ծածկագիր՝ Q 86.23)


1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ


Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ)  ստորաբաժանման անվանումը,	հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը


ԱԱՏՄ-ի ծառայողի  պաշտոնը	ազգանունը, անունը, հայրանունը


ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը	ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)`   20 	թ.	ավարտը` 	20	թ	


Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը


Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները	(հեռախոսահամարը)


Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը	(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` 	տրված` 	20 	թ.
Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`  	


2. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ


	NN
ը/կ
	ՀԱՐՑ
	ՊԱՏԱՍԽԱՆ

	1.
	Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը
	

	2.
	Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու տարեթիվը,
ամիսը, ամսաթիվը
	

	3.
	Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում`
հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ
	

	4.
	Լիցենզիայի առկայությունը, համարը
	

	5.
	Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատության տեսակը՝ ստոմատոլոգիական կենտրոն,
պոլիկլինիկա, կաբինետ
	

	6.
	Տարեկան հաճախումների մոտավոր թիվը
	

	7.
	Ռենտգենաբանական ծառայության առկայությունը
	



3. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ


	NN
ը/կ
	
Հարց
	Հղում նորմատիվ
իրավական ակտերին
	Պատասխան
	Կշիռ
	Ստուգման մեթոդ
	Մեկնաբանու- թյուն

	
	
	
	Այո
	Ոչ
	Չ/Պ
	
	
	

	1.
	Կազմակերպության ճառագայթային ախտորոշման (ռենտգեն) սենյակը ապահովված է ճառագայթային պաշտպանության անհատական միջոցներով
	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N
30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 1, կետ 4
	
	
	
	
	
	

	1)
	անձնակազմի համար` ճառագայթապաշտպան մեծ շիրմայով (այլ միջոցների բացակայության դեպքում)
	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի
N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 1, կետ 4, աղյուսակ 1,
կետ 1
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	2)
	պացիենտների համար` ստոմատոլոգիական գոգնոցով
	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի
N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 1, կետ 4, աղյուսակ 1,
կետ 2
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	3)
	պաշտպանիչ օձիքով
	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի
N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 1, կետ 4, աղյուսակ 1,
կետ 3
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	



	4)
	պաշտպանիչ սփռոցով (ստոմատոլոգիական գոգնոցի բացակայության դեպքում)
	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի
N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 1, կետ 4, աղյուսակ 1,
կետ 4
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	2.
	Կազմակերպությունն ապահովված է առաջին բժշկական օգնության պահարանով
	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված,
գլուխ 1, կետ 11
	
	
	
	3.0
	Դիտողական
	

	3.
	Կազմակերպության և
ատամնատեխնիկական
	Առողջապահության նախարարի 2026
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	
	լաբորատորիայի (այսուհետ՝
	թվականի ապրիլի 14-ի N
	
	
	
	
	
	

	
	Լաբորատորիա) բժշկական
	30-Ն հրաման, հավելված,
	
	
	
	
	
	

	
	անձնակազմն ապահովված է
	գլուխ 1, կետ 13
	
	
	
	
	
	

	
	բժշկական արտահագուստով,
	
	
	
	
	
	
	

	
	անհատական պաշտպանության
	
	
	
	
	
	
	

	
	միջոցներով՝ դիմակ, բժշկական
	
	
	
	
	
	
	

	
	գլխարկ, աչքի պաշտպանության միջոց
	
	
	
	
	
	
	

	
	(ակնոց կամ դիմային վահանակ) և
	
	
	
	
	
	
	

	
	ձեռնոց
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Կազմակերպությունում կիրառվում է միայն պատիճավորված
	Առողջապահության նախարարի 2026
	
	
	
	2.0
	Դիտողական,
փաստաթղթային
	

	
	ամալգամ պարունակող
	թվականի ապրիլի 14-ի N
	
	
	
	
	
	

	
	պլոմբանյութ, որը գործածվում է
	30-Ն հրաման, հավելված,
	
	
	
	
	
	

	
	վերջինիս կիրառման հրահանգին
	գլուխ 1, կետ 14
	
	
	
	
	
	

	
	համապատասխան
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Կազմակերպության և
	Առողջապահության
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	
	լաբորատորիայի սենքերի պատերը
	նախարարի 2026 թվականի
	
	
	
	
	
	

	
	հարթ են և ամբողջական՝ առանց
	ապրիլի 14-ի N
	
	
	
	
	
	

	
	քիվերի
	30-Ն հրաման, հավելված,
	
	
	
	
	
	

	
	
	գլուխ 2, կետ 15
	
	
	
	
	
	



	6.
	Կազմակերպության կլինիկական աշխատանքային սենյակների և
	Առողջապահության նախարարի 2026
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	
	մանրէազերծման սենյակի,
	թվականի ապրիլի 14-ի N
	
	
	
	
	
	

	
	Լաբորատորիայի
	30-Ն հրաման, հավելված,
	
	
	
	
	
	

	
	աշխատանքային սենյակների և
	գլուխ 2, կետ 16
	
	
	
	
	
	

	
	ձուլարանի պատերը,
	
	
	
	
	
	
	

	
	առաստաղները և հատակներն
	
	
	
	
	
	
	

	
	ունեն ջրակայուն, լվացվող և
	
	
	
	
	
	
	

	
	ախտահանվող մակերեսներ
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Կազմակերպության և
	Առողջապահության
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	
	Լաբորատորիայի բոլոր սենքերի
	նախարարի 2026
	
	
	
	
	
	

	
	դռները և պատուհաններն ունեն
	թվականի ապրիլի 14-ի N
	
	
	
	
	
	

	
	ջրակայուն, լվացվող և
	30-Ն հրաման, հավելված,
	
	
	
	
	
	

	
	ախտահանվող մակերեսներ
	գլուխ 2, կետ 17
	
	
	
	
	
	

	8.
	Կազմակերպության կլինիկական աշխատանքային սենյակում
	Առողջապահության նախարարի 2026
	
	
	
	3.0
	Դիտողական
	

	
	տեղադրված է ոչ ավելի, քան 4
	թվականի ապրիլի 14-ի N
	
	
	
	
	
	

	
	բազմաֆունկցիոնալ
	30-Ն հրաման, հավելված,
	
	
	
	
	
	

	
	ստոմատոլոգիական համասարք
	գլուխ 3, կետ 18
	
	
	
	
	
	

	9.
	Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական կլինիկական
	Առողջապահության նախարարի 2026
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	
	աշխատանքային սենյակում
	թվականի ապրիլի 14-ի N
	
	
	
	
	
	

	
	տեղադրված է ոչ ավելի, քան 2
	30-Ն հրաման, հավելված,
	
	
	
	
	
	

	
	բազմաֆունկցիոնալ
	գլուխ 3, կետ 18
	
	
	
	
	
	

	
	ստոմատոլոգիական համասարք
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Միևնույն կլինիկական աշխատանքային սենյակում
	Առողջապահության նախարարի 2026
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	
	տեղադրված բազմաֆունկցիոնալ
	թվականի ապրիլի 14-ի N
	
	
	
	
	
	

	
	ստոմատոլոգիական
	30-Ն հրաման, հավելված,
	
	
	
	
	
	

	
	համասարքերը միմյանցից
	գլուխ 3, կետ 19
	
	
	
	
	
	

	
	բաժանված են առնվազն 1,5 մետր
	
	
	
	
	
	
	

	
	բարձրությամբ անթափանց
	
	
	
	
	
	
	

	
	շարժական կամ անշարժ
	
	
	
	
	
	
	

	
	միջնապատերով
	
	
	
	
	
	
	



	11.
	Կազմակերպության կլինիկական աշխատանքային սենյակներն ու սանհանգույցները, Լաբորատորիայի աշխատանքային սենյակներն ու սանհանգույցներն ապահովված են լվացարանով
	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 20
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	12.
	Կազմակերպությունների կլինիկական աշխատանքային սենյակներն ապահովված են բժշկական անձնակազմի ձեռքերի լվացման համար նախատեսված առանձին
լվացարանով
	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N
30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 20
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	13.
	Լվացարաններն ապահովված են դաստակային կամ ոտնակային կամ զգայական (սենսոր) ծորակներով
	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N
30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 21
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	
14.
	Կազմակերպության բոլոր կլինիկական աշխատանքային սենյակները և մանրէազերծման սենյակն ապահովված են մանրէասպան ճառագայթիչներով կամ օդի վարակազերծիչ այլ
սարքերով
	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N
30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 23
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	15.
	Մանրէասպան ճառագայթիչները կամ օդի վարակազերծիչ այլ սարքերը շահագործվում են իրենց տեխնիկական անձնագրին համապատասխան
	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N
30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 23
	
	
	
	2.0
	Դիտողական, փաստաթղթային
	

	16.
	Կազմակերպությունում և Լաբորատորիայում չեն օգտագործում ջեռուցման էլեկտրական սալիկներ
	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N
30-Ն հրաման, հավելված,
գլուխ 4, կետ 24
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	



	17.
	Կազմակերպությունում և Լաբորատորիայում պահպանվում են միկրոկլիմային ներկայացվող պահանջները
Նշում 1
	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N
30-Ն հրաման, հավելված,
գլուխ 4, կետ 25
	
	
	
	2.0
	Գործիքաչափում
	

	18.
	Կազմակերպության կլինիկական աշխատանքային սենյակներն ու մանրէազերծման սենյակն ապահովված են մեխանիկական դրդմամբ ներհոս-արտաձիգ օդափոխության անհատական համակարգով
	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N
30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 4, կետ 26
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	19.
	Լաբորատորիայի աշխատանքային սենյակներն ու ձուլարանն ապահովված են մեխանիկական դրդմամբ ներհոս-արտաձիգ օդափոխության անհատական համակարգով՝ ներառյալ օդաքարշիչները, որի խողովակի բացվածքը շենքի տանիքից բարձր
է առնվազն 1 մետր
	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի
ապրիլի 14-ի N
30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 4, կետ 27
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	20.
	Ինքնուրույն օդափոխանակության համակարգերը նախատեսված են`
	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 4, կետ 28
	
	
	
	
	
	

	1)
	ճառագայթային ախտորոշման (ռենտգեն) սենյակում
	
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	2)
	սանհանգույցներում
	
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	21.
	Լաբորատորիայի աշխատանքային սենյակների ատամնատեխնիկական սեղաններն ապահովված են կից փոշեկուլով
	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 4, կետ 29
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	



	22.
	Կազմակերպության և
Լաբորատորիայի բոլոր սենքերն
	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի
	
	
	
	
2.0
	Դիտողական
	

	
	ապահովված են արհեստական
	ապրիլի 14-ի N
	
	
	
	
	
	

	
	լուսավորությամբ
	30-Ն հրաման, հավելված,
	
	
	
	
	
	

	
	
	գլուխ 5, կետ 31
	
	
	
	
	
	

	23.
	Կազմակերպության բազմաֆունկցիոնալ
	Առողջապահության նախարարի 2026
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	
	ստոմատոլոգիական համասարքերը
	թվականի ապրիլի 14-ի N
	
	
	
	
	
	

	
	և Լաբորատորիայի
	30-Ն հրաման, հավելված,
	
	
	
	
	
	

	
	աշխատանքային սենյակների
	գլուխ 5, կետ 32
	
	
	
	
	
	

	
	աշխատասեղաններն ապահովված
	
	
	
	
	
	
	

	
	են տեղային լուսավորությամբ
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	Կազմակերպությունների և Լաբորատորիաների աշխատանքային մակերեսների հորիզոնական լուսավորվածության մակարդակների համապատասխանում են ընդհանուր արհեստական
լուսավորության նորմերին
	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 5, կետ 33
	
	
	
	2.0
	Գործիքաչափում
	

	
	Նշում 2
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	Կազմակերպությունում մաքրման և ախտահանման
	Առողջապահության նախարարի 2026
	
	
	
	3.0
	Դիտողական,
փաստաթղթային
	

	
	աշխատանքների իրականացման
	թվականի ապրիլի 14-ի N
	
	
	
	
	
	

	
	համար օգտագործվում են Լիազոր
	30-Ն հրաման, հավելված,
	
	
	
	
	
	

	
	մարմնի հրամանով հաստատված
	գլուխ 6, կետ 34
	
	
	
	
	
	

	
	կից մեթոդական ուղեցույց ունեցող
	
	
	
	
	
	
	

	
	ախտահանիչ միջոցներ (այսուհետ՝
	
	
	
	
	
	
	

	
	Միջոցներ)
	
	
	
	
	
	
	



	26.
	Կազմակերպությունն ապահովված է Միջոցների աշխատանքային
	Առողջապահության նախարարի 2026
	
	
	
	3.0
	Դիտողական
	

	
	լուծույթների պահման համար
	թվականի ապրիլի 14-ի N
	
	
	
	
	
	

	
	նախատեսված առանձին
	30-Ն հրաման, հավելված,
	
	
	
	
	
	

	
	տարաներով, որոնք մակնշված են
	գլուխ 6, կետ 35
	
	
	
	
	
	

	
	Միջոցի անվանման, խտության,
	
	
	
	
	
	
	

	
	կիրառման նշանակության,
	
	
	
	
	
	
	

	
	պատրաստման ամսաթվի (օր,
	
	
	
	
	
	
	

	
	ամիս, տարի), պիտանիության
	
	
	
	
	
	
	

	
	ժամկետի վերաբերյալ
	
	
	
	
	
	
	

	27.
	Միջոցների հետ աշխատելու ժամանակ պահպանվում են
	Առողջապահության նախարարի 2026
	
	
	
	3.0
	
Դիտողական
	

	
	անվտանգության կանոնները՝
	թվականի ապրիլի 14-ի N
	
	
	
	
	
	

	
	Միջոցին կից մեթոդական
	30-Ն հրաման, հավելված,
	
	
	
	
	
	

	
	ուղեցույցին համապատասխան
	գլուխ 6, կետ 36
	
	
	
	
	
	

	28.
	Կազմակերպությունում կիրառում են պացիենտի համար
	Առողջապահության նախարարի 2026
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	
	նախատեսված մեկանգամյա
	թվականի ապրիլի 14-ի N
	
	
	
	
	
	

	
	օգտագործման գոգնոցներ
	30-Ն հրաման, հավելված,
	
	
	
	
	
	

	
	
	գլուխ 6, կետ 37
	
	
	
	
	
	

	29.
	Բազմաֆունկցիոնալ
ստոմատոլոգիական համասարքի
	Առողջապահության նախարարի 2026
	
	
	
	3.0
	
Դիտողական
	

	
	(գործիքների սեղանիկը,
	թվականի ապրիլի 14-ի N
	
	
	
	
	
	

	
	ղեկավարման վահանակը, օդային
	30-Ն հրաման, հավելված,
	
	
	
	
	
	

	
	ատրճանակը, լուսատուն,
	գլուխ 6, կետ 38
	
	
	
	
	
	

	
	թքամանը, բազկաթոռի
	
	
	
	
	
	
	

	
	գլխահենակը և արմնկահենակը)
	
	
	
	
	
	
	

	
	մակերեսների ախտահանումն
	
	
	
	
	
	
	

	
	իրականացվում է յուրաքանչյուր
	
	
	
	
	
	
	

	
	պացիենտից հետո
	
	
	
	
	
	
	



	30.
	Կազմակերպության տարածքի խոնավ մաքրումն իրականացվում է առնվազն օրը 2 անգամ հաճախականությամբ (աշխատանքային օրվա սկզբում և յուրաքանչյուր հերթափոխից հետո) և ըստ անհրաժեշտության՝ օգտագործելով լվացող միջոցներ և
Միջոցներ
	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 6, կետ 39
	
	
	
	3.0
	Դիտողական
	

	31.
	Կազմակերպությունում օգտագործվում են մակնշված մաքրման պարագաներ (կլինիկական աշխատանքային սենյակների, միջանցքների, սանհանգույցների և այլ սենքերի համար առանձին)
	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 6, կետ 40
	
	
	
	3.0
	Դիտողական
	

	32.
	Մաքրման պարագաներ պահվում են մաքրման պարագաների պահման համար նախատեսված սենքերում կամ աշխատանքային սենյակներից դուրս տեղակայված
պահարանների մեջ
	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 6, կետ 40
	
	
	
	3.0
	Դիտողական
	

	33.
	Բժշկական զննության ենթակա անձնակազմը ենթարկվում է նախնական և պարբերական բժշկական զննության
Նշում 3
	Կառավարության 2003 թվականի մարտի
27-ի
N 347-Ն որոշում, հավելված N 2
	
	
	
	
	
	

	1)
	առկա է սանիտարական գրքույկը` պահանջվող ձևով
	
	
	
	
	3.0
	Փաստաթղթային
	

	2)
	պահպանվում է բժշկական զննության
հետազոտությունների ծավալը
	
	
	
	
	3.0
	Փաստաթղթային
	

	3)
	պահպանվում է բժշկական զննության
հետազոտությունների պարբերականությունը
	
	
	
	
	3.0
	Փաստաթղթային
	



4․ ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


	1
	«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է
	v
	
	

	2
	«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում
	
	v
	

	3
	«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերվում
	
	
	v




Մշտական աշխատատեղերում միկրոկլիմային ներկայացվող պահանջներ

	Հ/Հ
	Տարվա եղանակ
	Ջերմաստիճան (C)
	Օդի հարաբերական խոնավություն
(%)
	Օդի շարժման արագություն
(մ/վրկ)

	1.
	Սառը և անցումային (օրվա միջին ջերմաստիճանը +10 0C և ցածր)
	18-23
	60-40
	0,2

	2.
	Տաք (օրվա միջին ջերմաստիճանը
+10 0C-ից բարձր)
	21-25
	60-40
	0,2



Նշում 1












Նշում 2


	Հ/Հ
	Սենքերի անվանումը
	Ընդհանուր լուսավորվածության
մակարդակը

	
	
	Լյումինեսցենտային լամպեր
(լյուքս)
	Շիկացման լամպեր
(լյուքս)

	1.
	Կազմակերպությունների կլինիկական աշխատանքային սենյակներ, Լաբորատորիայի հիմնական
աշխատանքների համար նախատեսված սենյակներ
	500
	200

	2.
	Լաբորատորիայի գիպսային, պոլիմերացման և
փայլեցման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակներ
	400
	200

	3.
	Կազմակերպության ճառագայթային ախտորոշման (ռենտգեն) սենյակներ, Լաբորատորիայի ճենապակյա և մետաղճենապակյա կառույցների պատրաստման համար
նախատեսված սենյակներ և ձուլարաններ
	200
	100

	4.
	Կազմակերպության մանրէազերծման սենյակ,
սպասասրահ
	150
	75

	5.
	Աստիճանավանդակներ, նախամուտք
	100
	50

	6.
	Կազմակերպության մաքրման պարագաների պահման
համար նախատեսված սենքեր
	-
	30

	7.
	Սանհանգույց
	75
	30



Նշում 3

ՑԱՆԿ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼԻ ՈՒ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

	NN
ը/կ
	Կազմակերպություններ և մասնագիտու- թյուններ
	Թերապևտի ընտանեկան բժշկի զննում
	Հետազոտու- թյուններ տուբերկուլոզի նկատմամբ
	Մաշկավենե- րաբանի զննում
	Հետազոտու- թյուն սիֆիլիսի նկատմամբ
	Հետազոտու- թյուն աղիքային վարակիչ հիվանդու- թյունների նկատմամբ (մանրէա-
կրություն)
	Հետազոտու- թյուններ հելմինթա- կրության նկատմամբ
	Հետազոտու- թյուն վիրուսային հեպատիտ
Բ-ի նկատմամբ
	Հետա- զոտություն վիրուսային հեպատիտ Ց-ի  նկատմամբ
	Հետազո- տություն քիթ- ըմպանի ախտածին ստա- ֆիլակոկի նկատմամբ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3.
	Մանկաբարձա- գինեկոլոգիական, 18 տարեկանից ցածր անձանց բժշկական օգնություն և սպասարկում, ստոմատոլոգիական, վիրաբուժական, մաշկավե- ներաբանական, բժշկական օգնություն և սպասարկում (արտահի- վանդանոցային և հիվանդանոցային) իրականացնող, հոգեբուժական կազմակերպություններ, շտապ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակեր- պությունների, ինֆեկցիոն, այդ թվում՝ հակատու-
բերկուլոզային
	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ
	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ
	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ
	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ` միջամտու- թյուններ իրականացնող կամ արյան և դրա բաղադրիչների հետ առնչվող բուժաշխա- տողները միայն
	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ
	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ
	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում տարին 1 անգամ` միայն միջամտու- թյուններ իրակա- նացնող կամ արյան և դրա բաղադրիչների հետ առնչվող բուժաշխա- տողները
	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում տարին 1 անգամ` միայն միջամտու- թյուններ իրակա- նացնող կամ արյան  և դրա բաղադրիչ- ների հետ առնչվող բուժաշխա- տողները
	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ



	
	հիվանդանոցների (բաժանմունքների, կաբինետների), վերակենդանացման, հեմոդիալիզի բաժանմունքների, ախտորոշիչ լաբորատորիաների, մանրէազերծման բաժանմունքների, արյան հավաքագրման և փոխներարկման կետերի կամ բաժանմունքների, միջամտություններ իրականացնող կաբինետների
բուժաշխատողներ
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ


1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1) Կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում.
2) Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման։



Տեսչական մարմնի ծառայող 		Տնտեսավարող 	
(ստորագրությունը)	(ստորագրությունը)
»:






ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ	Լ. ՄԱԿՈՒՆՑ
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